|  | Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail |
| --- | --- |

Dossier d’Appel

D’offres

Ouvert International

sur offres de prix

N°     75 / 2026

Financement : Projets OFPPT Hors Coopération

Objet : Acquisition, installation et mise en service des équipements médicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca ; répartie en lots suivants : - Lot 1 : Equipements de test et de ventilation médicaux - Lot 2 : Gros matériel et Equipements de diagnostic et de soins - Lot 3 : Equipement de laboratoire

Annexe 1 : MODELE DE L'ACTE D'ENGAGEMENT

***********

## ACTE D'ENGAGEMENT

A -Partie réservée à l'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail

Appel d'offres ouvert international sur offres des prix n°………………. du  ………………à ….h….min

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements médicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca

LOT N° …………… : ……………

Passé en application de l’article 19 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics.

B - Partie réservée au concurrent

- Pour les personnes physiques : (3)

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité) (1)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, (1)

Adresse du domicile élu :.........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à (4)………. sous le n° :................................. (2)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° .................................... (2)

n° de patente.......................... (2)

Numéro de l’identifiant commun de l’entreprise : .............................................................. (2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

- Pour les personnes morales (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) (1)

Agissant au nom et pour le compte de........................ (Raison sociale et forme juridique de la société) (1)

au capital de : .....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél :………………………..Fax……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à (4)………. sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle …………………………………… (2)

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

N° de l’Identification fiscale ................................ (2)

- Pour les coopératives ou union de coopératives (3)

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative) (1)

Agissant au nom et pour le compte de...................................... (Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de:................................................................................................ (1)

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à (4)………. sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………..(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(2)

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom) (1)

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à la CNSS sous le n°..............................(3)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(3)

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(3)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres, concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations :

1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix - détail estimatif établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ;

2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors Taxes Hors Droits de Douanes et Hors TVA :................   (en lettres et en chiffres)

- Montant des droits de douanes ……………………………… ………..  (en lettres et en chiffres)

- Montant total hors T.V.A.:………………..................................................(en lettres et en chiffres)

- Taux de la TVA…………………………………………………………(en pourcentage)

- Montant de la T.V.A.:……………….................................................(en lettres et en chiffres)

- Montant total T.V.A. comprise :..................................................................(en lettres et en chiffres)

Lorsque le marché est conclu avec un groupement :

- Part revenant au membre n° 1:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° 2:	(en lettres et en chiffres)

- Part revenant au membre n° n:	(en lettres et en chiffres)

L'Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ............. (À la Trésorerie Générale, bancaire, ou postal) (5) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) (5) à..................................(1) (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro……………………………………. (6)

Fait à........................le....................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent :

mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)

ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement ».

(2) pour les concurrents non installés au Maroc préciser la référence des documents équivalents ;

(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.

(4) Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(5) Supprimer la mention inutile.

(6) Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions

Annexe 2 : MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR

***********

# DECLARATION SUR L’HONNEUR (*)

- Mode de passation : Appel d'offres ouvert n°………./2026 , sur offres des prix du ../…/…. à …h.. min.

Objet du marché : Acquisition, installation et mise en service des équipements médicotechniques pédagogiques pour le secteur santé destinés à l’Institut de Formation dans les Métiers de la Santé de Casablanca

LOT N° …………… : ……………

- Pour les personnes physiques

Je, soussigné : ................................................................... (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : ........................................................................................

Numéro tél : …………………………….  Adresse électronique : …………………………………………….

Affilié à ………(4) sous le n° : ................................. (1)

Inscrit au registre du commerce de............................................ (Localité) sous le n° ...................................... (1) n° de patente.......................... (1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6) (RIB), ouvert auprès de ……………………………………

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les personnes morales

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de................................... (Raison sociale et forme juridique de la société) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège social de la société.....................................................................

adresse du domicile élu..........................................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(1)

Inscrite au registre du commerce............................... (Localité) sous le n°....................................(1)

N° de patente........................(1)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)…………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................(1)

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les coopératives ou union de coopératives

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom et qualité au sein de la coopérative)

Agissant au nom et pour le compte de...........................Dénomination de la coopérative ou de l’union de coopératives) au capital de : ....................................................................................................

Adresse du siège de la coopérative ou de l’union de coopératives.....................................................................

Numéro de tél : ……………………….. Fax ……………………..

adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrite au registre local du coopérative n°............................... (Localité) sous le n°....................................(2)

N° de patente........................

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Pour les auto-entrepreneur :

Je, soussigné ..........................                (Prénom, nom)

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre national de l’auto-entrepreneur .............................. sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise : ........................

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Cas des établissements publics :

Je soussigné.....................(nom, prénom et qualité) agissant au nom et pour le compte de (dénomination de l'établissement).

Numéro de tél : ……………………….. adresse électronique : ………………………………………..

Adresse du siège: ................................................................................................................

Affiliée à ………(4) sous le n°..............................(2)

Inscrit au registre du commerce de(7)………..(localité) sous le n°....................................(2)

N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR (5)………………..(6)(RIB), ouvert auprès de ……………………………………

N° de taxe professionnelle sous le numéro (8):  ……………………………………

N° de l’Identifiant Commun de l’Entreprise (8) : ........................

Références du texte l’habilitant à exercer les missions objet du marché : .............................

Relevé d’identité bancaire............(postal, bancaire ou à la TGR)(5)  numéro(6): ...............

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;

- Déclare sur l'honneur :

- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;

- que je remplie les conditions prévues à l'article 27 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) et fixant les conditions et les formes de passation des marchés publics ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;

- Étant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;

- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance :

- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 151 du décret précité ;

- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)

- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;

- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.

- atteste que je remplis les conditions prévues par l'article 1er du dahir n° 1-02-188 du 12 JOUMADA I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprises (4).

- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt.

- je certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature tel que prévu à l'article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics .

- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444 ( 8 mars 2023 ) relatif aux marchés publics , relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à.....................le...........................

Signature et cachet du concurrent

- Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leurs pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

- à supprimer le cas échéant.

- Lorsque le CPS le prévoit.

- Indiquer la CNSS ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale

- Supprimer la mention inutile.

- Le relevé d’identité bancaire (RIB) contient 24 positions.

- Lorsque l'établissement public est assujetti à cette obligation

- Ou tout autre régime particulier de prévoyance sociale.

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur.

Lot 1 : Equipements de test et de ventilation médicaux

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Désignation et caractéristiques techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Simulateur de signaux vitaux Marque : Référence : Un Simulateur de signes vitaux pour les Travaux Pratiques Biomédicaux dans un environnement éducatif: - Simulateur de signes vitaux portable pour la maintenance et l'Assurance de Qualité des équipements médicaux - Simulateur de au minimum: ECG, respiration, température, PNI (pression artérielle non invasive), PAI (pression artérielle invasive), débit cardiaque, SpO2, - Simulations PNI adulte (120/80 mmHg), néonatale (80/50 mmHg), hypertensive (200/150 mmHg) et hypotensive (80/50 mmHg) - Les valeurs dynamiques de la PAI sont fixées à 120/80, 120/00, 25/00, 25/10, 10/2, 15/10 mmHg. Les valeurs statiques de la PAI vont de -10 à 300 mmHg par incrémentation de 1 mmHg. - Manomètre numérique - Adaptateurs PNI et PI - Communique avec un ordinateur pour afficher et imprimer les résultats - Alimentée par une batterie interne - Indication d'état de la batterie - Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1 - Température de fonctionnement: 15ºC à 40ºC - Boîtier ergonomique fourni avec une housse, une sacoche ou tout dispositif de protection et de transport adapté. - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Documentation utilisateur et technique en français - Marquage CE obligatoire - GARANTIE 1 an - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 2 | Analyseur de dispositif de perfusion Marque : Référence : Un analyseur de dispositif de perfusion pour les Travaux Pratiques Biomédicaux dans un environnement éducatif: - Analyseur de perfusion à deux voies pour professionnels de la santé - Mesure du débit moyen et instantané, en mesurant un volume en fonction du temps - Gamme de environ 0,1ml/h à 1500ml/h avec une précision de max ±2% de lecture - Mesure le volume de environ 0,06ml à 9999ml avec une précision de max ±2% de lecture - Mesure la pression d'environ 0psi à 45psi - Mesure de bolus/flux double des PCA d'un volume min d'environ 0,5ml, avec incréments de 60µl - Teste uniquement lorsque fluide est détecté - Compatible avec une grande variété de pompes à perfusion - Mémoire pour stocker les résultats 250 tests minimum - Communique avec un ordinateur pour afficher et imprimer les résultats - Température de fonctionnement : 15ºC à 30ºC minimum - Boîtier ergonomique fourni avec une housse, une sacoche ou tout dispositif de protection et de transport adapté. - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Marquage CE obligatoire - Garantie 1 an - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 3 | Analyseur électrochirurgical Marque : Référence : Un analyseur électrochirurgical pour les Travaux Pratiques Biomédicaux dans un environnement éducatif: - Analyseur pour professionnels de la santé pour la maintenance et l'assurance de qualité des bistouris électriques - Compatible avec une grande variété de bistouris électriques - Mesure les ondes de forme d'incision et de coagulation, sorties mono et bipolaires - Simulation de pédale incision et coagulation - Bande passante de environ 30 Hz à 3MHz à -3dB charges incluses - Cycle de service compatible avec les essais de maintenance des générateurs électrochirurgicaux, avec des performances au moins équivalentes aux exigences de test usuelles. -Mesure d'obturation de vaisseaux, courant en boucle RMS jusqu'à au moins 5 000 mA avec une précision maximale de ±2,5 %. - Mémoire pour stocker les résultats : 5000 tests minimum - Communique avec un ordinateur pour afficher et imprimer les résultats - Alimentation 230V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Température de fonctionnement : 15ºC à 40ºC - Boîtier ergonomique - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Documentation utilisateur et technique en français - Conforme aux normes de sécurité IEC 61010-1 et IEC 61010-2-030 - Marquage CE obligatoire - Garantie 1 an - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 4 | Analyseur de défibrillateur Marque : Référence : Un analyseur de défibrillateurs pour les Travaux Pratiques Biomédicaux dans un environnement éducatif: - Analyseur pour professionnels de la santé pour la maintenance et l'assurance de qualité des défibrillateurs inclus les DAE - Compatible avec une grande variété de défibrillateurs et DAE - Affichage sur écran LCD - Alimentation batterie NiMH intégrée, le chargeur peut alimenter l’analyseur et charger la batterie simultanément -Mesure de l'énergie délivrée compatible avec les principales formes d'onde des défibrillateurs (Lown, Edmark, trapézoïdale, biphasique c.c., biphasique pulsée c.a. ou équivalent). - Mesure par gamme automatique d’environ 0,1J à 600J avec une précision de ±1% du résultat +0,1J ou équivalent. - Résistance de charge environ : 50Ω avec une précision de ±1% - Niveau de déclenchement des impulsions : 20 V minimum - Automatisation intégrée - Communique avec un ordinateur pour afficher et imprimer les résultats - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Température de fonctionnement : 15ºC à 40ºC - Boîtier ergonomique - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1 - Marquage CE obligatoire - Garantie 1 an - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 5 | Analyseur de respirateur Marque : Référence : Un analyseur de respirateur pour les Travaux Pratiques Biomédicaux dans un environnement éducatif: - Analyseur portable pour professionnels de la santé pour la maintenance et l'assurance de qualité des respirateurs - Compatible avec une grande variété de respirateurs - Mesure l’humidité, la température et l’oxygène - Précision de l'oxygène d'environ ±2% - Débit monocanal sur toute la plage de environ 300 l/min - Ecran tactile de 7 pouces minimum - Mémoire pour stocker les résultats - Communique avec un ordinateur pour afficher et imprimer les résultats - Alimentée par une batterie interne - Indication d'état de la batterie - Température de fonctionnement: 15ºC à 40ºC - Boîtier ergonomique fourni avec une housse, une sacoche ou tout dispositif de protection et de transport adapté. - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Marquage CE obligatoire - Accessoires nécessaires inclus (ballon test, filtres, adapteurs,.....) - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 6 | Oscilloscope Marque : Référence : Un Oscilloscope de laboratoire pour Travaux Pratiques d'électronique et aux applications biomédicales dans un environnement éducatif : - Bande passante 200 MHz avec limiteur de bande passante sélectionnable par l'utilisateur - 2 canaux - Temps de montée 1,7 ns - Taux d'échantillonnage aléatoire 2,5 GS/s sur tous les canaux - Sensibilité verticale entre 2 mV à 100 V/div - Base de temps : Plage minimal requise : de 2 ns/div à 4 s/div - Affichage sur écran LCD min: Min 6 pouces - Résolution verticale: 8bits - Fonction de zoom - Température de fonctionnement: 15ºC à 40ºC - 2 Port USB pour la mémorisation des données et pour une connexion à un PC - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Conforme aux normes de sécurité EN 61010-1 - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 7 | Générateur de Fonctions et Signaux Marque : Référence : Un Générateur de fonctions et signaux pour Travaux Pratiques d'électronique dans un environnement éducatif: - Forme de sortie de signal: Triangle, sinus, carré, rampe, impulsion, offset, CMos, balayage interne linéaire ou logarithmique, vobulation externe VCF ou FM, modulation AM - Gamme de fréquence entre 0,01Hz et 5MHz - Fréquence numérique - Amplitude et écart numérique - Balayage linéaire et logarithmique interne - Balayage variable - Modulation d'amplitude interne et externe - Modulation de fréquence interne et externe - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Marquage CE obligatoire - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 8 | Multimètre numérique Marque : Référence : Un Multimètre numérique pour les Travaux Pratiques dans un environnement éducatif: - Affichage numérique - Rétroéclairage d'écran - Sélection de plage automatique et manuelle - Mode d'enregistrement min./max./moyenne avec alerte min./max. - Relevés de température (sonde à thermocouple incluse) - Test de continuité et test de diode avec bip sonore - Alerte de cordon d'essai - Alarme de tension dangereuse pour les tensions supérieures à 30 V - Conforme aux normes de sécurité - Boîtier ergonomique fourni avec une housse, une sacoche ou tout dispositif de protection et de transport adapté. - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 9 | Alimentation de table numérique Marque : Référence : Une Alimentation de table numérique pour les Travaux Pratiques dans un environnement éducatif: - 2 canaux avec environ: - Tension de sortie nominale de 0 à 30 V - Courant de sortie nominal de 0 à 3 A - Série de suivi de tension de 0 à 60 V - Suivi de Courant parallèle de 0 à 6 A - 4 cordons d'essai - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 10 | Analyseur de sécurité́ électrique Marque : Référence : Un Analyseur de sécurité électrique pour les Travaux Pratiques Biomédicaux dans un environnement éducatif: - Analyseur portable pour professionnels de la santé - Tests: la tension de ligne, la résistance de terre de protection, la résistance d'isolement, le courant consommé, et les courants de fuite (fil de terre, châssis, cordon de masse, cordon à cordon, isolation de cordon, équipement direct, partie directement appliquée, équipement alternatif, partie appliquée altérative, point-à-point) Tension : - Plage de tension secteur environ: 90V à 130V ac rms et 180V à 260V ac rms et de tension accessible de 0V à 300V ac rms avec une précision de ±2% de lecture +0,2V pour des tests de tension secteur et point-à-point Résistance terre : - Avec deux fils; Test courant environ >200mA ac, de 0Ω à 2Ω, avec une précision de ±2% de lecture +0,015Ω pour des tests de résistance terre et point-à-point Courant de l'équipement : - Plage de courant environ de 0A à 20A avec ±5% de précision Courant de fuite : - Modes : AC+DC, AC et DC - Plages environ: 0µA à 200µA, d 200µA à 2000µA et de 2mA à 10mA Fuite différentiel : - Plages environ de 75µA-200µA, de 200µA-2000µA et de 2mA à 20mA avec une précision de ±10% + 20µA Fonctions : - Simulation de ECG - Séquences de test intégrées entre autres IEC62353 et IEC60601-1 pour moniteur patient, défibrillateur, pompe à perfusion, ultrason Général : - Ports USB pour la communication avec un ordinateur - Communication avec ordinateur sans fil - Boîtier ergonomique fourni avec une housse, une sacoche ou tout dispositif de protection et de transport adapté. - L’interface utilisateur en français et/ou Anglais - Documentation utilisateur et technique en français avec formation technique - Marquage CE obligatoire - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 11 | Respirateur de réanimation Marque : Référence : - Respirateur à turbine pour les patients adultes et pédiatriques - Modes ventilatoires : VAC, VPC, VCRP, VACI, PVACI, VS/AI, CPAP, Al-Pro, Duo-Levels, VS/AI-VNI, CPAP, Duo-Levels, APRV - Ecran tactile couleur TFT-LCD, 10 pouces minimum - Pression inspiratoire : 2 à 99 cmH2O - Volume courant : 50 ml à 1,5 L minimum - Autonomie intégrée avec batterie : 3h minimum - Fréquence respiratoire de 4 à 120 bpm - FiO2 21 à 100 % - Temps d’apnée 15 à 60 sec - PEP 0 à 50 cm H2O Accessoires : 1 Chariot 1 batterie interne NIMH de secours 1 bras de support pour circuit patient 1 tuyau patient réutilisable adulte 1 tuyau O2, norme Fr. 1 kit de maintenance 2 ans - Poumon de test - 5 capteurs débit - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E et Alimentation auxiliaire de 20 à 30 V DC - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français (Papier et numérique) - Document de maintenance (instructions de maintenance du fournisseur) (Papier et numérique) - Garantie 1 an - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 12 | Respirateur d'anesthésie Marque : Référence : - Unité d'anesthésie, opérations N2O / O2 / Air, utilisable sur les adultes et les enfants pédiatriques. - Admission d’air de secours, en cas d’absence d’air comprimé. - Système permettant la ventilation manuelle du patient en cas de défaillance de l'alimentation électrique ou des gaz médicaux, ou toute solution technique équivalente garantissant cette fonctionnalité. - O2 à partir d'env. 0 - 10 l / min minimum - Système enfichable pour deux évaporateurs - Evaporateur inclus : Sevoflurane ou Isoflurane. - Mode ventilatoires : au moins VC, Man et Spon. - Fréquence de ventilation d'env. 4 - 60 bpm minimum - Temps d'inspiration d'env. 0,3 à 4 s - Volume courant d'env. 0,02 à 1,4 litre - Flux inspiratoire d'env. 10 à 80 L / min - Alarmes sonores et visuelles - I: E ratio, 1: 3 - 3: 1 - Pression max, 15 à 65 cmH2O - PEEP pour -1 - 9 cm H2O - Ventilateur monté sur chariot d'anesthésie Ventilateur avec système de sécurité suivant : - Mélange de gaz Oxygène-N2O garanti avec au moins 25% d'oxygène - Fuite d'oxygène ou alarme de basse pression avec arrêt simultané de la distribution de gaz N2O - Soupape de limitation de pression ajustable pour empêcher la distribution de gaz à pression trop élevée - Fuite d'air comprimé ou alarme basse pression avec passage automatique des unités utilisant de l'air pour l'alimentation en oxygène - Mesure de sécurité du système pour empêcher la livraison simultanée d'air et de N2O Surveillance : - Affiche jusqu'à 4 canaux simultanément et l'indicateur d'alimentation de la batterie - Capteurs et connecteurs réutilisables pour les patients adultes et pédiatriques inclus Accessoires : - 2 circuits patients réutilisables auto lavable adultes, - 1 kits de maintenance 1 an - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français (Papier et numérique) - Document de maintenance (instructions de maintenance du fournisseur) (Papier et numérique) - 2 x Poumon de test - Tuyaux air N20 et O2, norme Fr. - Garantie 1 an - Formation utilisateurs et technique |  |  |
| 13 | Moniteur multiparamétrique Marque : Référence : - Moniteur multi-paramètres de mesures signes vitaux continus - Mesures des paramètres suivants sur les patients adultes et pédiatriques : saturation en oxygène (SpO2), pouls, PNI et température - Moniteur TFT couleur, au moins 10 " - Affichage de 4 canaux simultané - Tendances graphiques et tabulaires minimum 60 heures pour tous les paramètres - Rappel d’événements : jusqu'au moins 200 alarmes d'événements - Prise LAN pour la connexion avec le système de surveillance Saturation en oxygène et pouls : - Mesure de SpO2 de 70 à 100% - Précision de mesure dans la tranche de 70-95% SpO2, à + / - 2% - Alarmes audibles et visibles - Mesure du pouls de 30-220 BPM - Précision de mesure de pouls + / - 3%2 - Capteurs SPO2 adultes Pression artérielle non invasive (PNI) : - Mesure de pression diastolique, systolique et moyenne - Précision de mesure + / - 5 mmHg - 1 jeu de brassards Obese / Adulte / Enfant Température : - Tranche de mesure de température d'env. 25 - 45 ° C - Précision inférieure à + / - 0,2 ° C max - Capteurs et connecteurs réutilisables pour les patients adultes et pédiatriques inclus - ECG : Analyse d'arythmie, segment ST -2 câbles ECG 10 brins permettant l'acquisition de 12 dérivations, conformes à la norme IEC, avec 100 électrodes ECG adultes à usage unique. - Batterie interne avec une autonomie minimum de 120 min - Chargeur de batterie intégré - Sortie vidéo VGA ou HDMI - Mémoire intégré de stockage - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français - Garantie 1 an |  |  |
| 14 | Concentrateur Oxygène Marque : Référence : Concentration oxygène 83- 95,5 % minimum - Indicateur de concentration d'oxygène - Débit 10 litres /min minimum, réglable de 0 à 10 l/m - Alarmes : Panne alimentation électrique, Haute pression, Concentration d'oxygène basse, Débit au-dessous des performances usine - Niveau sonore : 50 dB - Alimentation 220V / 50 Hz - Mobile sur 4 roulettes antistatiques dont 2 avec freins - Accessoires : 1 Humidificateur avec tuyau, connecteur et canule 2 filtres d'entrée, type HEPA 2 filtres environnement intérieur 2 filtres pour compresseur - Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E - Marquage CE obligatoire - Documentation utilisateur et technique en français - Garantie 1 an |  |  |
| 15 | Respirateur de transport Marque : Référence : Utilisation intuitive Lancement rapide de la ventilation grâce aux modes d’urgence ou par sélection de la taille du patient Configuration personnalisable Modes ventilatoires intégrés • Deux courbes min affichables • Filtre hygiénique à l’entrée de l'appareil • Ecran couleur LCD • Fréquence respiratoire : 2 à 50 c/mn • Rapport I:E : 4:1 à 1:10 • Volume courant : 0,05 à 2 L • PEP : 0 - 20 mbar • Garantie 1 an • Formation utilisateurs et technique |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 1 : Equipements de test et de ventilation médicaux

|  | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  |  |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Simulateur de signaux vitaux | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Analyseur de dispositif de perfusion | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Analyseur électrochirurgical | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Analyseur de défibrillateur | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analyseur de respirateur | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Oscilloscope | Unité | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Générateur de Fonctions et Signaux | Unité | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Multimètre numérique | Unité | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Alimentation de table numérique | Unité | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Analyseur de sécurité électrique | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Respirateur de réanimation | Unité | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Respirateur d'anesthésie | Unité | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Moniteur multiparamétrique | Unité | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Concentrateur Oxygène | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Respirateur de transport | Unité | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot 2 : Gros matériel et Equipements de diagnostic et de soins

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Spécifications techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aspirateur de mucosités |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | -Aspirateur de mucosités électriques |  |  |
|  | -Dépression réglable min 600mmHg |  |  |
|  | -Flux minimum 10 l/min |  |  |
|  | -Flacon de min 1000 ml avec sonde d’aspiration |  |  |
|  | -Flacon gradué en polypropylène |  |  |
|  | - 5 filtres antibactériens |  |  |
|  | -Alimentation 220V 50 Hz |  |  |
|  | -Accessoires : |  |  |
|  | 1 canule, tuyau d'aspiration en silicone auto lavable (1,5 mètres min) |  |  |
|  | 1 kits de maintenance 1 an |  |  |
|  | 1 kit de maintenance 2 ans |  |  |
|  | -Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Garantie 1 an |  |  |
| 2 | Pompe à perfusion |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | '-Perfusion intraveineuse, intra artérielle, transfusion, nutrition |  |  |
|  | Batterie au lithium intégrée |  |  |
|  | -Autonomie : 6h d’autonomie minimum |  |  |
|  | Sécurité : |  |  |
|  | -Capteurs de pression en mesure de détecter un roller clamp fermé et une poche vide |  |  |
|  | -Capteur d’air |  |  |
|  | -Double clamp |  |  |
|  | -Pompe péristaltique monovoie, |  |  |
|  | Affichage : |  |  |
|  | -Afficheur Écran couleur haute résolution et rétro-éclairé (LCD, OLED ou équivalent ) rétro éclairé haute résolution |  |  |
|  | Informations affichables : |  |  |
|  | -débit programmé, |  |  |
|  | -volume restant à perfuser, |  |  |
|  | -volume total perfusé, |  |  |
|  | -temps restant, bolus, |  |  |
|  | -seuil alarme occlusion et pression de perfusion |  |  |
|  | Modes de configuration : |  |  |
|  | -débit et volume, |  |  |
|  | -volume/temps, |  |  |
|  | -bolus manuel ou programmé |  |  |
|  | '-Gamme de débit : 0,1 à 999 ml/h minimum |  |  |
|  | -Débit calculé automatiquement en fonction du volume sur le temps ou sur la dose |  |  |
|  | -Précision min +/- 5 % |  |  |
|  | -Bolus manuel, bolus volume/dose pré sélectionnée, bolus programmé |  |  |
|  | -Plage de volume de 0.1 à 9999 ml |  |  |
|  | -Débit maintien de veine ouverte MVO, de 1 à 3 ml/h |  |  |
|  | -Pause programmable de 1mn à 24 h |  |  |
|  | -Temps de perfusion 1 mn à 99h59 |  |  |
|  | 1 kits de maintenance 1 an |  |  |
|  | 1 kit de maintenance 2 ans |  |  |
| 3 | Electrocardiographe |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | -ECG 6 pistes minimum avec affichage simultané des 12 dérivations sur écran et impression des dérivations conformément aux performances de l'appareil. |  |  |
|  | -Affichage 12 dérivations simultanées sur écran LCD |  |  |
|  | -Imprimante thermique Haute résolution |  |  |
|  | - Stockage des données et transfert vers un PC ou un DPI via carte SD, port USB, connexion réseau filaire (RJ45) ou sans fil (Wi-Fi). |  |  |
|  | -Batterie intégrée autonomie > 2 heures |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Accessoires : |  |  |
|  | 2 câbles patients complets |  |  |
|  | 2 câbles 10 brins |  |  |
|  | 1 housse |  |  |
|  | -Consommables |  |  |
|  | 100 électrodes ECG autocollantes à usage unique |  |  |
|  | 10 rames ou rouleaux de papiers thermique 3 voies |  |  |
|  | 1 kits de maintenance 1 an |  |  |
|  | 1 kit de maintenance 2 ans |  |  |
|  | -Alimentation 220V et 50Hz, cable fournie avec prise Type C / E |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 4 | Pousse seringue type 1 |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Pousse seringue électrique monovoie rechargeable |  |  |
|  | Les paramètres configurables sont : débit, débit et volume, volume et temps, bolus manuel. |  |  |
|  | Fonctionnalité anti bolus. Avec support de fixation |  |  |
|  | Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Garantie 1 an |  |  |
| 5 | Brassard tensiomètre |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Mano-brassard pour une mesure d'auscultation précise, support du manomètre réalisé en matériau robuste, résistant aux produits de désinfection et adapté à un usage hospitalier, avec brassard en nylon |  |  |
| 6 | Bistouri électrique |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Caractéristique proposée : |  |  |
|  | -Mode de fonctionnement : Mono polaire et bipolaire, coupe auto contrôlée avec couplage programmable avec coagulation, fonction coagulation rapide et coagulation profonde |  |  |
|  | -Fonctions coupe pure et coupe-coagulation mono polaires et bipolaires, désactivation automatique, coagulation de surface, coagulation de profondeur sans carbonisation, coagulation rapide |  |  |
|  | -Puissance de coupe monopolaire : au moins 300 W. |  |  |
|  | -Puissance de coupe/coagulation monopolaire : au moins 200 W. |  |  |
|  | -Puissance de coupe bipolaire : au moins 100 W. |  |  |
|  | -Puissance de coupe/coagulation bipolaire : au moins 100 W ou équivalent. |  |  |
|  | -Fréquence de travail monopolaire/bipolaire : 0.4-0.5MHz minimum |  |  |
|  | -Alimentation 220V / 50 Hz |  |  |
|  | Accessoires : |  |  |
|  | 1 Manche porte électrode réutilisable avec interrupteur |  |  |
|  | 1 Kit de 3 électrodes à lames 7 cm |  |  |
|  | 1 Câble pour connexion électrode neutre, |  |  |
|  | 3 Électrodes neutres réutilisables de type plaque en silicone OU électrodes neutres autocollantes à usage unique avec surveillance de contact (REM ou équivalent) |  |  |
|  | 1 dispositif de nettoyage électrode |  |  |
|  | 1 pédale de commande double au pied étanche |  |  |
|  | 1 Câble d'alimentation 5m, Conformes aux normes sécurité : EN 60601-1, EN 60601-1-2; EN 60601-2-2. |  |  |
|  | Classification électrique : I CF. |  |  |
|  | -Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie G35 prise Type C / E |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | GARANTIE 1 AN |  |  |
| 7 | Tensiomètre |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Caractéristique proposée : |  |  |
|  | -Boîtier en ABS |  |  |
|  | -Brassard en nylon indéformable, lavable |  |  |
|  | -Simple tubulure. |  |  |
|  | -Poire ave gonflage rapide. |  |  |
|  | -Fermeture velcro de haute résistance adaptée à un usage intensif en milieu hospitalier. |  |  |
|  | -Méthode de mesure : Auscultatoire. |  |  |
|  | -Plage de mesure : 0 à 300 mmHg. |  |  |
|  | -Graduation : 2 mm Hg. |  |  |
|  | -Cadran de diamètre 54 mm minimum |  |  |
|  | -Accessoires : |  |  |
|  | 1 Trousse de rangement |  |  |
|  | 1 brassard avec poche adulte (27-34 cm) |  |  |
|  | 1 brassard avec poche taille enfant |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Garantie 1 an |  |  |
| 8 | Oxymètre de pouls |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Caractéristique proposée : |  |  |
|  | -Oxymètre de pouls portable |  |  |
|  | -Mesures : pouls et saturation en oxygène |  |  |
|  | -Echelle de mesure : 25 - 250 BPM, 0% - 100% Spo2 |  |  |
|  | -Affichage indiquant le pouls et la saturation |  |  |
|  | -Alarmes signal faible et niveau de batterie |  |  |
|  | -Alarmes audio haute et basse pour le pouls, alarmes basse pour la spo2 |  |  |
|  | -Mémoire interne 200 résultats min |  |  |
|  | -Autonomie 10 heures minimum sur batterie interne ou piles rechargeables |  |  |
|  | -Accessoires : |  |  |
|  | 2 capteurs réutilisables adultes. |  |  |
|  | 1 étui de rangement. |  |  |
|  | 1 chargeur avec câble fournie avec prise Type C / E |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Garantie 1 an |  |  |
| 9 | Stéthoscope |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Doté d'une membrane acoustique multi-fréquences,garantit une excellente précision acoustique tant en hautes qu'en basses fréquences. |  |  |
| 10 | Défibrillateur type 1 |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Caractéristiques techniques |  |  |
|  | -Energies Adulte : configurables de 1 à 150 J |  |  |
|  | -Energies Enfant :configurables de 1 à 70 J |  |  |
|  | Alimentation : |  |  |
|  | -1 batterie de secours de même technologie que la batterie principale. |  |  |
|  | -Instructions vocales en français : volume sonore réglable par configuration |  |  |
|  | -Autotest : avec alarme sonore + LED clignotante indiquant le bon fonctionnement de l’appareil |  |  |
|  | Pièces détachées et accessoires |  |  |
|  | 10 Electrodes de défibrillation adultes à usage unique : 78 cm2 de surface active par électrode |  |  |
|  | 10 Electrodes de défibrillation enfants à usage unique: 28 cm2 de surface active par électrode |  |  |
|  | 1 Sacoche de transport |  |  |
|  | 1 Chargeur de batterie cable fournie avec prise Type C / E |  |  |
|  | 1 Batterie de secours type NiCd |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | garantie 1 an |  |  |
| 11 | Négatoscope double plage |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Reference : |  |  |
|  | Construction robuste en métal et matériaux résistants aux chocs, avec revêtement facile à nettoyer |  |  |
|  | Encadrement en Aluminium anodisé + 4 Coins Antichoc |  |  |
|  | Luminosité minimale de 3000 cd/m² ou 4000 cd/m² ou mieux. |  |  |
|  | Voltage : 220V / 3 ampoules de 30 W |  |  |
|  | Négatoscope double plage de largeur : 800 mm max Poids : 12 kg max |  |  |
| 12 | Table d'opération y compris les accessoires |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | La table électrohydraulique doit être destinée à la pratique de la Chirurgie générale et d’autres disciplines selon les accessoires requis. |  |  |
|  | 1. Caractéristiques générales : |  |  |
|  | - La charge minimale supportée : 180kg à 300 Kg environ ; |  |  |
|  | - Les mouvements motorisés de la table d’opération doivent être commandés via une télécommande filaire unique et intuitive, et un panneau de commande intégré à la colonne de la table ; |  |  |
|  | - Position zéro automatique ; |  |  |
|  | - Alimentation par secteur 220V et par batterie électrique incorporée au pilier de la table ; |  |  |
|  | 2. Caractéristiques du pilier : |  |  |
|  | - La base doit être mobile sur 4 roulettes, à freinage électrique. |  |  |
|  | - Un pilier en acier inoxydable avec réglage électrique de la montée et de la descente. |  |  |
|  | - Le pilier doit permettre la translation longitudinale du plateau ; |  |  |
|  | - Monté et descente du socle au minimum : entre 700 mm et 1030 mm ; |  |  |
|  | 3. Caractéristiques du plateau à section |  |  |
|  | - Le plateau et le matelas doivent être perméables aux rayons-X ; |  |  |
|  | - Un plateau d’opération à 3 sections minimum (y compris repose tête et jambières) composé de : |  |  |
|  | Ø Un plateau dorsal à 1 sections minimum, muni de glissières latérales pour les accessoires ; |  |  |
|  | Ø Une paire de plaques jambières avec matelas, écartables à 90° ; |  |  |
|  | Ø Un repose-tête ; |  |  |
|  | - Les positions latérales électriques des deux côtés : +/-20° minimum ; |  |  |
|  | - Réglage Trendelenburg : 25° / Anti Trendelenburg : 25° ou mieux; |  |  |
|  | - Réglage de la section pieds (individuel et parallèle) : +80° à -90 ou mieux ; |  |  |
|  | - Réglage du plateau dorsal au minimum : -40° à +70° ou mieux ; |  |  |
|  | - Déplacement longitudinal électrique du plateau : 150 mm minimum ; |  |  |
|  | - Flex/Reflex : 220° / 100° ou mieux ; |  |  |
|  | 4. Caractéristiques du matelas : |  |  |
|  | - Le matelas viscoélastique doit : |  |  |
|  | Ø Permettre une excellente répartition de la compression ; |  |  |
|  | Ø Être électriquement non conductible ; |  |  |
|  | Ø Avoir une épaisseur de 70 mm au minimum en viscoélastique, antimicrobienne et immergeable ; |  |  |
|  | Ø Être détachable et facile à nettoyer et à désinfecter ; |  |  |
|  | 5. Caractéristiques de la télécommande |  |  |
|  | - La télécommande doit comprendre un clavier de symboles des différentes positions de la table ; |  |  |
|  | - La télécommande doit être équipée d’un crochet pour la suspension sur rail de la table ; |  |  |
|  | - Réglage électrique des positions Flex et Reflex par 2 touches différentes de la télécommande ; |  |  |
|  | 6. Accessoires pour plateau à section: |  |  |
|  | - Une paire d’appui-bras monté sur des clameaux orientables, avec coussins et sangle réglable ; |  |  |
|  | - Une paire de fixe – poignets ; |  |  |
|  | - Un cadre faisant fonction d'arceau d’anesthésie, réglable en hauteur ; |  |  |
|  | - Une paire d’épaulières avec coussins (pour la position déclive) ; |  |  |
|  | - Une paire fixe – jambes (coussin + support en inox ou sangle de fixation) ; |  |  |
|  | - Une paire fixe – cuisses (coussin + support en inox) ; |  |  |
|  | - Appui latéral thorax (coussin + support en inox) ; |  |  |
|  | - Un porte-sérum monté sur la table ; |  |  |
|  | - Des courroies de fixation et clameaux de serrage pour les accessoires ; |  |  |
|  | - Un Support latéral fesse (coussin + support en inox) ; |  |  |
|  | - Avec un guéridon pour instruments ; |  |  |
|  | - Marquage CE obligatoire ; |  |  |
|  | - Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Le fournisseur se chargera de l'installation et la mise en marche de cet article (Travaux de finition de peinture si nécessaire à la charge du fournisseur). |  |  |
|  | GARANTIE 1 AN |  |  |
|  | - Marquage CE obligatoire ; |  |  |
|  | - Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Le fournisseur se chargera de l'installation et la mise en marche de cet article (Travaux de finition de peinture si nécessaire à la charge du fournisseur). |  |  |
| 13 | Défibrillateur type 2 |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | 1. Principales caractéristiques: |  |  |
|  | - Type d’onde: Bi-phasique; |  |  |
|  | - Modes manuel et semi-automatique ; |  |  |
|  | - Énergie délivrée réglable jusqu’à 200 joules minimum ; |  |  |
|  | - Temps de charge inférieur ou égal à 7 secondes avec une batterie neuve à plein charge ou avec alimentation sur secteur ; |  |  |
|  | - L’affichage numérique (sur le moniteur) de l’énergie sélectionnée ; |  |  |
|  | - Impédance du patient : 15 à 200 Ω ou mieux ; |  |  |
|  | - 01 Sac de rangement pour l’appareil et accessoires ; |  |  |
|  | - 10 Paire d’électrodes de défibrillation à usage unique pour adulte ; |  |  |
|  | - 10 Paire d’électrodes de défibrillation à usage unique pour enfant ; |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 14 | Moniteur multiparamétrique |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | 1) Principales caractéristiques: |  |  |
|  | - Moniteur multiparamétrique modulaire pour la surveillance, l'affichage, l'analyse et l'enregistrement des signes vitaux continus ; |  |  |
|  | - Moniteur affichant les valeurs numériques, tracés en temps réel, message d'alarmes et barres d'outils ; |  |  |
|  | - Mémorisation et revue de 24 heures minimum de tracés ; |  |  |
|  | - Alarme visuelle et audible; |  |  |
|  | - Tendances pour tous les paramètres mesurés ; |  |  |
|  | - Alimentation par secteur et batterie rechargeable intégrée avec une autonomie de 1 heure minimum ; |  |  |
|  | - Port de connexion USB pour les mises à jour et/ou Port Ethernet RJ45. |  |  |
|  | 2) Caractéristiques d’affichage |  |  |
|  | Écran couleur tactile de 12 pouces ou plus |  |  |
|  | - Affichage d’au moins 4 tracés simultanés. |  |  |
|  | 3) Paramètres physiologiques: |  |  |
|  | Mesure de l'ECG : |  |  |
|  | - Mesure du rythme cardiaque d’au moins 15 à 300 BPM avec précision de ± 2% ou ± 2 BPM ; |  |  |
|  | - Possibilité d'afficher et d'analyser l'ECG 12 dérivations; |  |  |
|  | - Analyse ECG 12 dérivations; |  |  |
|  | - Analyse et mesures des Segments ST; |  |  |
|  | - Analyse des arythmies et classification automatique des évènements (nombre suffisant pour la pratique clinique, ex: 15 types ou plus). |  |  |
|  | Mesure non-invasive de la pression : |  |  |
|  | - Méthode oscillométrique ; |  |  |
|  | - Mesure non-invasive de la pression sur une plage d’au moins 40 à 270 mm Hg avec une précision de ± 5 mm Hg ou mieux ; |  |  |
|  | - Intervalle de temps entre les mesures ajustables de 1 à 120 minutes. |  |  |
|  | Mesure de la SpO2 transcutanée : |  |  |
|  | - Mesure de la SpO2 transcutanée avec affichage de la valeur numérique ; |  |  |
|  | - Plage de mesure de la SpO2 de 0% à 100 % ; |  |  |
|  | - Précision de mesure de la Spo2 : 70% jusqu'à 100% ; |  |  |
|  | - Plage de mesure de la fréquence cardiaque (ou pouls):au moins 30 BPM à 300 BPM ; |  |  |
|  | - Précision de la fréquence cardiaque : 3% ou ±2 BPM ou mieux |  |  |
|  | Mesure de la température : |  |  |
|  | - Dual Température; |  |  |
|  | - Mesures de la température de 25 à 45°C à une précision de ±0,2°C ou mieux ; |  |  |
|  | - Câbles et capteurs de température inclus ; |  |  |
|  | 4) Accessoires |  |  |
|  | - Deux (2) câbles ECG 5 brins (pour surveillance) et possibilité d'utiliser des câbles 10 brins (pour 12 dérivations). |  |  |
|  | - 01 Capteurs SpO2 réutilisables de marque ou technologie compatible avec l'appareil proposé pour adulte avec prolongateur ; |  |  |
|  | - 01 Capteurs SpO2 réutilisables de marque ou technologie compatible avec l'appareil proposé pour enfant avec prolongateur ; |  |  |
|  | - 02 Sondes de température cutanée ; |  |  |
|  | - 06 Brassards pour PNI (2 pour petit enfant, 2 pour grand enfant et 2 pour adulte) ; |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | - Garantie 1 an |  |  |
| 15 | Appareil d'anesthésie |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Respirateur d'Anesthésie sur chariot mobile pour l’utilisation de tous les procédés courant d'anesthésie par inhalation: circuit ouvert, semi fermé ; |  |  |
|  | - Interface regroupant tous les réglages et les mesures conçues pour adulte, enfant et nourrisson ; |  |  |
|  | - 01 tiroirs de rangement minimum une écritoire; une lampe d’éclairage ou éclairage intégré ; |  |  |
|  | - Rails pour montage d’accessoires ; |  |  |
|  | - Saisie des données du patient pour le réglage des paramètres de ventilation |  |  |
|  | 1) Modes de ventilation : |  |  |
|  | Ø La ventilation contrôlée en volume VC |  |  |
|  | Ø La ventilation contrôlée en pression VPC |  |  |
|  | Ø La ventilation assistée - contrôlée intermittente VACI en mode volume contrôlé et pression contrôlée |  |  |
|  | Ø Aide inspiratoire |  |  |
|  | Ø La ventilation manuelle |  |  |
|  | 2) Paramètres de ventilation : |  |  |
|  | Ø Volume courant respiratoire: 20 ml à 1500 ml minimum |  |  |
|  | Ø Fréquence: 4 à 100 c/min ou mieux |  |  |
|  | Ø Rapport I/E réglable |  |  |
|  | Ø PEEP: au moins 4 à 20 mbar |  |  |
|  | Ø Débit inspiratoire maximal d’au moins 80 L/min |  |  |
|  | 3) Mélangeur : |  |  |
|  | Ø Système de sécurité O2 / N2O |  |  |
|  | Ø Débit de gaz frais: O2, Air, N2O jusqu’à 10 L/min |  |  |
|  | Ø Dosage O2/N2O est muni d’un système de sécurité pour assurer une concentration d’O2 d’au moins 21% |  |  |
|  | Ø Oxygène rapide à 100% |  |  |
|  | Ø Réglages du débit et la concentration d’O2 (FiO2) |  |  |
|  | Ø Affichage de la pression des gaz sur écran |  |  |
|  | 4) Monitorage et surveillance : |  |  |
|  | Ecran tactile couleur plat TFT à grande visibilité de 15 pouces minimum, permettant la mesure et l'affichage numérique de : |  |  |
|  | Ø Pression ventilatoire |  |  |
|  | Ø Volume courant, volume minute et fréquence |  |  |
|  | Ø Concentration inspiratoire et expiratoire des gaz: Oxygène, CO2, N2O et Halogénés |  |  |
|  | Ø Compliance et résistance du patient |  |  |
|  | Ø Jusqu’à 3 Courbes affichées simultanément en temps réel configurables |  |  |
|  | Ø Courbes en temps réel de: Pression, Débit, Volume, |  |  |
|  | Ø Représentation des Boucles: Débit - Volume, Pression – Volume |  |  |
|  | 5) Alarmes : |  |  |
|  | Ø Sonores et visuelles |  |  |
|  | Ø Suivi facile par simple accès à l’historique des alarmes |  |  |
|  | Ø Alimentation en O2 basse avec coupure automatique de N2O |  |  |
|  | Ø Apnée |  |  |
|  | Ø Fuite |  |  |
|  | Ø Défaut d’alimentation électrique |  |  |
|  | Ø Batterie faible |  |  |
|  | Ø Concentration d’O2 (FiO2) |  |  |
|  | 6) Autres fonctions : |  |  |
|  | Ø Raccordement au système d'évacuation des gaz AGSS |  |  |
|  | Ø Autotest et étalonnage automatique des capteurs |  |  |
|  | Ø Auto-Détection et affichage de mesures des gaz halogénés |  |  |
|  | Ø Démontage et montage du bac à chaux sodée facile |  |  |
|  | Ø Batterie intégrée, rechargeable, d’autonomie d'au moins 90 min |  |  |
|  | 7) Accessoires livrés avec le respirateur : |  |  |
|  | Ø 02 Cuves : Isoflurane et Sevoflurane |  |  |
|  | Ø Tuyaux d'alimentation oxygène, protoxyde d'azote et Air prises normalisées |  |  |
|  | Ø 01 Bras articulé support circuit patient |  |  |
|  | Ø 01 Circuits patient silicone autoclavables adultes avec piège à eau |  |  |
|  | Ø 01 Circuits patient silicone autoclavables enfants avec piège à eau |  |  |
|  | Ø 01 ballon de test |  |  |
|  | Ø 02 tuyaux de prélèvement avec 10 pièges à eau |  |  |
|  | Ø 05 L de chaux sodée |  |  |
|  | Ø 10 Filtres patient antibactérien |  |  |
|  | Ø 01 Kit de maintenance annuelle |  |  |
|  | - tuyaux air N20 et O2, norme Fr. |  |  |
|  | - Garantie 1 an |  |  |
| 16 | Pousse seringue type 2 |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | 1) Principales caractéristiques |  |  |
|  | - Plage de Débit : Plage de volume programmable compatible avec les seringues prises en charge (5 à 60 ml maximum). modification du débit en temps réel sans interruption de la perfusion ; |  |  |
|  | - Précision : +/- 2 % ou mieux ; |  |  |
|  | - Plage de volume : d’au moins 0,1 à 999 ml |  |  |
|  | - Bolus : manuel, et programmable ; |  |  |
|  | - Réduction automatique du bolus (système anti-bolus) ; |  |  |
|  | - Débit de Maintien de Veine Ouverte (KVO) : réglable ; |  |  |
|  | - Pression d’occlusion : programmable ; |  |  |
|  | - Possibilité d’utilisation de plusieurs Marques et volumes de seringues de 5 à 60 ml. ; |  |  |
|  | - Appareil résistant aux chocs et produit de désinfection ; |  |  |
|  | - Historique d’au moins 1000 derniers événements stockés ; |  |  |
|  | - Afficheur LCD rétro éclairé haute résolution ou mieux ; |  |  |
|  | - Informations affichées : Débit, volume restant à perfuser, volume perfusé, temps restant, bolus, alarme occlusion. Volume total perfusé, consommable inséré, autonomie de la batterie, version logiciel de l'appareil, Informations médicament, Fonctionnalité d'optimisation et d'alerte sur l'état de santé de la batterie (cycle décharge/charge ou équivalent); |  |  |
|  | - Autonomie minimale de 10 heures (à un débit de 5 ml/h environ) |  |  |
|  | - Bibliothèque de médicaments : Nombre suffisant de protocoles et médicaments préenregistrés, avec possibilité de paramétrer des catégories ou groupes de protocoles par l'utilisateur; |  |  |
|  | - Poids maximum : 2.5 kg; |  |  |
|  | - Taille de la seringue soutenue : au moins 5, 10, 20, 30, 50/60 ml ; |  |  |
|  | - Alarme : |  |  |
|  | Ø Coupure de secteur ; |  |  |
|  | Ø Pré-alarme de décharge de batterie ; |  |  |
|  | Ø Décharge de batterie ; |  |  |
|  | Ø Débrayage ; |  |  |
|  | Ø Mauvais maintien de la seringue ; |  |  |
|  | Ø Pré-alarme de fin de perfusion ; |  |  |
|  | Ø Fin de perfusion ; |  |  |
|  | Ø Seringue ouverte ; |  |  |
|  | Ø Seringue vide ; |  |  |
|  | Ø Occlusion ; |  |  |
|  | Ø Panne interne. |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire. |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français. |  |  |
|  | - Garantie 1 an. |  |  |
| 17 | Eclairage opératoire plafonnier avec 2 coupoles |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER AVEC 2 COUPOLES : |  |  |
|  | Éclairage opératoire combiné pour salle d’opération sur suspension plafonnière pivotante (360 degrés) avec équilibrage compensé comprenant deux (02) coupoles avec Diodes Électroluminescentes (LED) permettant un éclairement homogène et ajustable évitant les réflexions et l’éblouissement. |  |  |
|  | 1. Intensité lumineuse centrale : |  |  |
|  | - En condition normale d’utilisation, le niveau d’intensité lumineuse centrale à 1 mètre doit être égal à 120.000 lux ou mieux par coupole en permanence pendant toute la durée du fonctionnement de l’éclairage. |  |  |
|  | 2. Restitution des couleurs : |  |  |
|  | - Indice de rendu des couleurs Ra : 93 minimum et indice de rouge (R9) supérieur à 90 |  |  |
|  | 3. Température de couleur : |  |  |
|  | -Température de couleur réglable de 3500 K à 5000 K |  |  |
|  | 4. Perturbation aérodynamique : |  |  |
|  | - La coupole doit être de forme aérodynamique permettant le passage du flux laminaire ; |  |  |
|  | 5. Distribution et diamètre du champ lumineux : |  |  |
|  | - Diamètre du champ lumineux réglable, avec une plage de travail: entre 200 – 250 mm; |  |  |
|  | 6. Système de commande : |  |  |
|  | - Panneau de commande sur chaque coupole ; |  |  |
|  | 7. Autres caractéristiques : |  |  |
|  | - Durée de vie moyenne des diodes : 30.000 heures ou mieux ; |  |  |
|  | - 02 Poignée stérilisable. |  |  |
|  | - Coffret de commande à installer et alimentation de secours. |  |  |
|  | - Le fournisseur se chargera de l'installation et la mise en marche de cet article (Travaux de finition de peinture si nécessaire à la charge du fournisseur) |  |  |
| 18 | Aspirateur mobile |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | ASPIRATEUR MOBILE : |  |  |
|  | - Débit de la pompe : 60 L/min ou mieux |  |  |
|  | - Aspiration réglable jusqu’au 0,9 bar ou mieux |  |  |
|  | - Capacité des bocaux 02 x 2 litres, avec bouchon et clapet de sécurité trop plein débordement |  |  |
|  | - Manomètre de contrôle de l’aspiration |  |  |
|  | - Filtre antibactérien |  |  |
|  | - Silencieux< 52 dB |  |  |
|  | - Lampe témoin de signalisation du M/A |  |  |
|  | - Pompe : moteur à piston ne nécessite aucune lubrification (sans huile) |  |  |
|  | - Doté de 4 roues antistatiques dont 2 à freins et d’un compartiment pour accessoires |  |  |
|  | Livré avec : |  |  |
|  | - 02 flacons de 2L incassables avec bouchon et clapet anti-débordement |  |  |
|  | - Tuyauterie de raccordement en silicone |  |  |
|  | - 10 Filtre bactériologique. |  |  |
|  | -Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | GARANTIE 1 AN |  |  |
| 19 | Bras de distribution |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | BRAS DE DISTRIBUTION : |  |  |
|  | Bras de suspension plafonnière modulaire et évolutif à double articulation. |  |  |
|  | La fonction principale de ce bras est de servir de support d’équipements biomédicaux et de fournir les prises des fluides médicaux, électriques haut et bas-voltage. |  |  |
|  | - Principales caractéristiques du bras : |  |  |
|  | - Longueur du bras entre 600 et 900mm ou mieux |  |  |
|  | - Capacité de charge nette : 110 Kg minimum |  |  |
|  | - Rotation de 330º au niveau de tous les raccords avec arrêts et maintien dans la position requise |  |  |
|  | - Système de freinage actif (électromagnétique, électropneumatique ou équivalent sur au moins 2 axes |  |  |
|  | - Poignée ergonomique permettant le déplacement du bras et le contrôle des freins |  |  |
|  | - Des freins mécaniques placés à chaque articulation |  |  |
|  | - Possibilité de mobilisation du bras en situation d'urgence (exemple en cas de coupure d’électricité ou panne sur le système de freinage principal) |  |  |
|  | - Le bras devra permettre l'intégration ultérieure d'accessoires et d'équipements complémentaires selon les possibilités techniques offertes par le constructeur. |  |  |
|  | - Principales caractéristiques de l’unité de distribution : |  |  |
|  | - Boitier vertical compacte en aluminium |  |  |
|  | - Muni de deux tubes ou rails porteur d’accessoires |  |  |
|  | - Destinée à recevoir les prises de fluides médicaux ainsi que les prises de courants forts et faibles. Les prises de gaz pourront se mettre sur la face arrière ou sur le côté de la colonne |  |  |
|  | - La distribution des prises sera la suivante : |  |  |
|  | ü Courant fort : 6 Prises de courant de 16 A (2p +T) |  |  |
|  | ü Courant faible : 2 x RJ 45 |  |  |
|  | ü Fluides médicaux : 2 Prises O2, 2 Prises Vide, 2 Prise Air Comprimé |  |  |
|  | ü Chaque prise de gaz doit être étiquetée réglementairement. |  |  |
|  | - Accessoires : |  |  |
|  | - 02 x étagères adaptées |  |  |
|  | - Un tiroir adapté |  |  |
|  | - Un support satellite pour moniteur avec accroche VESA |  |  |
|  | - Le fournisseur se chargera de l'installation et la mise en marche de cet article (Travaux de finition de peinture si nécessaire à la charge du fournisseur). |  |  |
|  | le fournisseur se chargera de l'installation et la mise en marche de cet article (Travaux de finition de peinture si nécessaire à la charge du fournisseur ) |  |  |
| 20 | Soudeuse Par Défilement Continu |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | - Longueur de la soudure illimitée ; |  |  |
|  | - Impression des dates (conditionnement et péremption) ; |  |  |
|  | - Commande Électronique de température ; |  |  |
|  | - Température de soudage jusqu’à 200° minimum ; |  |  |
|  | - Arrêt automatique de surchauffe. |  |  |
|  | Accessoires |  |  |
|  | - Cutter des rouleaux de stérilisation ; |  |  |
|  | - Convoyeur facilitant le défilement des sachets ; |  |  |
|  | - L’appareil doit être livré avec : 10 rouleaux de 50 mètres ou équivalent |  |  |
| 21 | Autoclave horizontal environ 250 litres |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | A- Composition : |  |  |
|  | 1. Chambre de stérilisation (cuve) |  |  |
|  | 2. Générateur de vapeur (Chaudière) |  |  |
|  | 3. Système de vide |  |  |
|  | 4. Filtre à air |  |  |
|  | 5. Canalisations et raccordements |  |  |
|  | 6. Installation de traitement d’eau |  |  |
|  | 7. Pièces accessoires |  |  |
|  | B- Spécifications fonctionnelles : |  |  |
|  | - Température de stérilisation : Entre 121° et 134° ; |  |  |
|  | - Programmes de stérilisation : au moins les cycles textiles, instruments, caoutchouc, Prions, Bowie-Dick, test de vide, et 5 programmes libres et programmables par un accès sécurisé code technicien ; |  |  |
|  | - Fermeture de la porte assurant une herméticité de la chambre de stérilisation par des joints en silicone poussée ou joints gonflable et poussés à l’air. |  |  |
|  | - La machine doit permettre une économie de consommation d’eau ; |  |  |
|  | - Système de porte coulissante à transfert vertical ; |  |  |
|  | - Une imprimante intégrée ; |  |  |
|  | - Possibilité de connecter une imprimante externe via le port Ethernet pour imprimer les rapports des cycles ainsi que l’historique au format A4 ; |  |  |
|  | - Interface utilisateur en langue française ; |  |  |
|  | - Système permettant la préprogrammation du préchauffage matinal ; |  |  |
|  | - L’équipement doit disposer de la possibilité de télémaintenance (système pour la maintenance à distance) ; |  |  |
|  | Dispositif de commande : |  |  |
|  | - Les cycles doivent être pilotés par un dispositif de commande automatique. Le tableau de commande ne doit être placé que sur la face d’entrée écran tactile couleur ; |  |  |
|  | - Un interrupteur de mise sous tension et d’arrêt d’urgence ; |  |  |
|  | - Accès protégé par clé ou par code ; |  |  |
|  | - Système de sécurité de détection d’obstacles ou équivalent ; |  |  |
|  | - Verrouillage simultané des portes ; |  |  |
|  | Dispositif de contrôle et d’enregistrement : |  |  |
|  | - Panneau de commande couleur tactile intégré (côté non stérile) avec affichage au minimum sur un écran Écran tactile couleur permettant une lecture aisée de l'ensemble des paramètres de 8 pouces minimum : |  |  |
|  | o Graphique du cycle en temps réel ; |  |  |
|  | o Signalisation des phases de stérilisation ; |  |  |
|  | o Historique des alarmes ; |  |  |
|  | - Mémoire interne : 1000 cycles minimum ; |  |  |
|  | - Deux manomètres un de la chambre et un de l’enveloppe ou du générateur de vapeur doivent être installés sur la face avant (côté non stérile) de l’autoclave ; |  |  |
|  | - Un manomètre de la chambre est installé sur le côté stérile ; |  |  |
|  | - Ports : Ethernet (RJ45), RS485 ou RS232, USB ; |  |  |
|  | Dispositifs de sécurité et de protection du personnel : |  |  |
|  | - Pas de lancement du cycle de stérilisation lorsque les portes sont ouvertes ; |  |  |
|  | - Pas d'ouverture des portes lorsque l'autoclave est sous pression ; |  |  |
|  | - Possibilité d’arrêt en urgence des deux côtés chargement et déchargement; |  |  |
|  | - Pas d'ouverture simultanée des deux portes ; |  |  |
|  | - Sécurité en cas de surchauffe ; |  |  |
|  | - Sécurité en cas de coupure du courant ou de l’alimentation en eau ; |  |  |
|  | - Soupape de sécurité ; |  |  |
|  | - Système autotest ; |  |  |
|  | - Portes coulissantes automatiques entièrement en inox renforcé 316L ou mieux ; |  |  |
|  | 1. Chambre de stérilisation (cuve) : |  |  |
|  | - Forme : parallélépipédique horizontal, avec polissage de la surface interne de haute qualité et coins arrondis facilitant le nettoyage (instructions de nettoyage à préciser) ; |  |  |
|  | - Capacité d’environ 250 litres ; |  |  |
|  | - Cuve : double enveloppe continuelle enveloppant la totalité de la cuve ; |  |  |
|  | - Pression de timbrage de la cuve : 3 bars au minimum |  |  |
|  | - Matériau : en acier inoxydable 316L ou mieux ; |  |  |
|  | 2. Générateur de vapeur (Chaudière) : |  |  |
|  | - Générateur de vapeur sèche électrique et autonome en acier inoxydable AISI 316L ou mieux ; |  |  |
|  | - Générateur intégré à l’autoclave ; |  |  |
|  | - Chauffage électrique avec électropompe de remplissage intégrée avec construction en acier inoxydable ; |  |  |
|  | - Système automatique de régulation du niveau d'eau par sondes ou bouées de niveau ; |  |  |
|  | - Puissance de chauffe répartie permettant d'assurer la montée en température selon les normes en vigueur |  |  |
|  | - 3 thermostats et 3 disjoncteurs électriques indépendants pour chaque élément chauffant ou équivalent ; |  |  |
|  | 3. Système de vide : |  |  |
|  | - Pompe à vide ou éjecteur avec pompe de recirculation ; |  |  |
|  | - Pompe à vide silencieuse ; |  |  |
|  | 4. Filtre à air : |  |  |
|  | - Doit être monté et être aisément accessible ; |  |  |
|  | - Filtration entrée d’air dans la chambre 0.2 µm très haute efficacité ou filtre HEPA |  |  |
|  | 5. Pièces accessoires : |  |  |
|  | - 01 (Un) module avec deux (2) étagères grillagées ; |  |  |
|  | - Paniers grillagés ; |  |  |
|  | - 01 chariot de chargement et déchargement manuel en acier inoxydable et 4 roues dont 2 à freins ; |  |  |
|  | - 50 (Cinquante) paquets de test Bowie-dick |  |  |
|  | - 05 (cinq) paires de gants anti-chaleur ; |  |  |
|  | - 05 rouleaux de Papier d’enregistrement thermique. |  |  |
|  | - Le fournisseur se chargera de l'installation et la mise en marche de cet article (Travaux de finition de peinture si nécessaire à la charge du fournisseur) |  |  |
| 22 | Holter cardiaque |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Leger et facile à exploiter avec : |  |  |
|  | • Autonomie permettant l'enregistrement continu de 24 heures jusqu'à 7 jours (au choix du praticien) sur batterie rechargeable intégrée ou pile(s) rechargeable(s) standard." |  |  |
|  | • Taux d'échantillonnage minimal : 1000 échantillons/seconde/canal ou mieux. Taux d'échantillonnage spécifique pour la détection du pacemaker conforme aux normes internationales (nécessaire pour une détection fiable). |  |  |
|  | • Ecran LCD pour visualisation d’un tracé ECG pendant la configuration |  |  |
|  | • Détection du stimulateur cardiaque |  |  |
|  | • Possibilité de vérifier la qualité du signal avant le début de l’enregistrement |  |  |
|  | • Possibilité d’enregistrer 3 dérivations jusqu’à 7 jours |  |  |
|  | • Contrôle état d’enregistrement |  |  |
|  | • Transmission de données : via carte SD, port USB, ou connexion sans fil (Bluetooth/Wi-Fi) au choix du fournisseur |  |  |
|  | Accessoires à livrer : |  |  |
|  | • 01 câble patient |  |  |
|  | • Sac de transport |  |  |
|  | • Cordon tour de cou |  |  |
|  | • Sangle de poitrine pour sac de transport |  |  |
|  | • Fourniture de 3000 électrodes ECG à usage unique |  |  |
|  | - Mode d’emploi en français |  |  |
| 23 | ECG 6 pistes sur chariot mobile |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Caractéristiques : |  |  |
|  | • Electrocardiographe à 6 pistes sur chariot |  |  |
|  | • L’enregistrement de l’E.C.G. Sur des papiers thermosensibles |  |  |
|  | • Toutes les dérivations (V1-V2-V3....V6, ARV, AVL, AVF) |  |  |
|  | • L’étalonnage à 1 mV. |  |  |
|  | • Performance d’enregistrement en accord avec l’AAMI, |  |  |
|  | • Réponse en fréquence de 0,05 à 150 Hz. |  |  |
|  | • Fréquence d’échantillonnage de l’ECG à 500 Hz. Spécifier. |  |  |
|  | • Impédance d’entrée du circuit-patient de 10 Mohms minimum à 50 Hz. |  |  |
|  | • Appareil protégé contre la défibrillation jusqu’à 360 joules. |  |  |
|  | • Réjection en mode commun supérieure ou égale à 100 db à 50 Hz. |  |  |
|  | • Enregistrement : |  |  |
|  | • Choix d’au moins trois sensibilités : 5, 10 et 20 mm/mV, indiquer si la sensibilité de 2,5 mm/mV est disponible ; |  |  |
|  | • Choix d’au moins trois vitesses : 5, 25, et 50 mm/sec ; |  |  |
|  | • Résolution graphique de 100 points/cm (pour un enregistreur thermique). |  |  |
|  | • Mesure du point J d’au moins de 80 msec. |  |  |
|  | • Alimentation sur batterie doit permettre une utilisation continuelle du système, (incluant acquisition, analyse et rapport) minimale de six heures. |  |  |
|  | • Le réglage de la position à 0 |  |  |
|  | Accessoires : |  |  |
|  | • Deux jeux de câbles à 10 conducteurs |  |  |
|  | • Quatre électrodes bracelets à pince |  |  |
|  | • Douze électrodes ventouses |  |  |
|  | • Dix rouleaux de papiers d'enregistrement |  |  |
|  | • 200 électrodes à usage unique |  |  |
|  | • Cinq tubes de gel de contact |  |  |
| 24 | Endoscope |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Endoscope Gastro fibroscope modèle medical. |  |  |
|  | - Angle de vue : 100°environ |  |  |
|  | - Direction d'observation : droite |  |  |
|  | - Profondeur de champ : 3 ~ 100 MM environ |  |  |
|  | - Diamètre extérieur du tube d'insertion : Φ9.8 MM environ |  |  |
|  | - Plage de flexion de la pointe : jusqu'à 200 °, 90 ° vers le bas; Gauche / Droite 120 °environ |  |  |
|  | - Diamètre intérieur du Canal biopsie Φ2.8MM environ |  |  |
|  | - Longueur de travail 1080 MM environ |  |  |
|  | - Total Longueur 1350 mm environ |  |  |
| 25 | STERILISATEUR DES BIBERONS |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Désinfecteur de biberons professionnel à vapeur destiné à un usage en établissement de santé ou en structure de soins. |  |  |
|  | Capacité adaptée à un usage professionnel. |  |  |
|  | Cycle automatique de désinfection. |  |  |
|  | Chambre en acier inoxydable ou matériau équivalent. |  |  |
|  | Arrêt automatique en fin de cycle. |  |  |
|  | Marquage CE. |  |  |
| 26 | TABLE DE CONDITIONNEMENT |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Table d'emballage à hauteur fixe conçue sur mesure pour répondre précisément aux différents besoins des utilisateurs (modulaire) |  |  |
|  | CARACTERISTIQUES : |  |  |
|  | Dimensions : L.180 x P.80 x h.190 cm Min |  |  |
|  | Charge max : environ 150 kg |  |  |
|  | Poids : environ 80 kg |  |  |
|  | Matériau : acier inoxydable Aisi 304 finition satinée |  |  |
|  | Structure tubulaire 40×40 environ |  |  |
|  | Dessus lisse à âme creuse |  |  |
|  | 1 étagère inférieure |  |  |
|  | 2 portiques arrière |  |  |
|  | Pieds réglables |  |  |
| 27 | Autoclave de paillasse |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Autoclave capable d'assurer une Stérilisation avec emballage, ou sans emballage, dispositif solide, poreux et creux. |  |  |
|  | Basé sur un Système de contrôle par microprocesseur assurant la gestion et le traçage précis de la pression et de la température, pour l’optimisation du fonctionnement de la machine et gestion de pression, température et haute pression pour une stérilisation parfaite. |  |  |
|  | La conception de la chambre doit être conforme aux normes européennes |  |  |
|  | Tension 220 / 230V (puissance = 2 KW environ) |  |  |
|  | Capacité minimale de 20 L |  |  |
|  | • Température de stérilisation entre 121°C et 134°C, à définir par l’utilisateur, |  |  |
|  | • Temps de stérilisation : 20mn à 121°C et 4mn à 134°C (temps défini par l’utilisateur) pour une stérilisation à 100%) avec imprimante intégrée |  |  |
|  | • 3 supports portes plateau en acier, |  |  |
|  | • Support ergonomique pour eBxtraction des plateaux, |  |  |
|  | • 2 Tuyaux de drainage, |  |  |
|  | Marquage CE obligatoire |  |  |
|  | -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
|  | garantie 1 an |  |  |
| 28 | Thermosoudeuse |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Thermosoudeuse légère, compacte et résistante, |  |  |
|  | Profondeur de seulement 30 cm, |  |  |
|  | Blocage anti-retour et anti-brûlure, |  |  |
|  | Rouleau réglable, livrée avec 2 rouleaux de 10m |  |  |
|  | Support plat. |  |  |
| 29 | Chariot Brancard en ABS avec matelas |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | • Dimensions : 1950 mm x 650 mm, |  |  |
|  | • Hauteur réglable : 530/820 mm, |  |  |
|  | • Le cadre principal est en aluminium, le reste en ABS, |  |  |
|  | • Relève buste, |  |  |
|  | • Barrières et porte sérum, |  |  |
|  | • Roues avec contrôle central, |  |  |
|  | • Ridelles rabattables. |  |  |
| 30 | APPAREIL A EAU DISTILLEE |  |  |
|  | Marque : |  |  |
|  | Référence : |  |  |
|  | Construction robuste en matériaux résistant à la chaleur, aux chocs et à la corrosion (ex: Acier Inoxydable, ABS de qualité alimentaire). |  |  |
|  | Il enlève efficacement tous les contaminants organiques et inorganiques, ainsi que les impuretés biologiques, que ce soit des métaux, minéraux, produits chimiques ou microorganismes afin de produire une eau pure distillée. |  |  |
|  | • Tension : 220 V 50 Hz, |  |  |
|  | • Puissance : 750 W, |  |  |
|  | • Débit de production adapté aux besoins des équipements de stérilisation prévus dans le présent lot, notamment l'autoclave horizontal. |  |  |
|  | •Dimensions adaptées à la technologie proposée, sans exigence restrictive. |  |  |
|  | • Poids : 3.5 kg environ |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

Lot 2 : Gros matériel et Equipements de diagnostic et de soins

| Item N° | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  |  |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Aspirateur de mucosités | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pompe à perfusion | U | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Electrocardiographe | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pousse seringue type 1 | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Brassard tensiometre | U | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bistouri électrique | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tensiomètre | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oxymètre de pouls | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Stéthoscope | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Défibrillateur type 1 | U | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Négatoscope | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Table d'opération y compris les accessoires | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Défibrillateur type 2 | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Moniteur multiparamétrique | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Appareil d'anesthésie | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pousse seringue type 2 | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Eclairage opératoire plafonnier avec 2 coupoles | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Aspirateur mobile | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Bras de distribution | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Soudeuse Par Défilement Continu | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Autoclave horizontal environ 250 litres | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Holter cardiaque | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ECG 6 pistes sur chariot mobile | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Endoscope | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | STERILISATEUR DES BIBERONS | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TABLE DE CONDITIONNEMENT | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Autoclave de paillasse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Thermosoudeuse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Chariot Brancard en ABS avec matelas | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | APPAREIL A EAU DISTILLEE | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à ……………………… le ………………………………

Signature et cachet du concurrent

Lot 3 : Equipement de laboratoire

N.B : les soumissionnaires sont invités à remplir la case <<Proposition du soumissionnaire >> en précisant les caractéristiques du matériel proposé.

Tout article ne répondant pas aux spécifications demandées sera déclaré non-conforme.

Les colonnes Désignations et caractéristiques techniques et Appréciation de l'administration >> ne doivent pas être renseignées ou modifiées.

Les marques commerciales, références au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteurs particuliers qui sont spécifiés au niveau de « Désignation et caractéristiques techniques » ne le sont qu’à défaut d’autre moyen suffisamment précis et intelligible de décrire les caractéristiques des prestations requises.  Les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent une performance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées seront jugées conformes.

Le concurrent est tenu de renseigner pour chaque item, la marque, la référence et les caractéristiques des fournitures proposées et ce, dans le cadre de la colonne « Proposition du soumissionnaire » et la ligne correspondante à l’item.

Les valeurs des dimensions, longueurs, capacités,…. Doivent être renseignées d’une manière précise dans la colonne « Proposition du soumissionnaire ».

| Item N° | Specifications techniques | Proposition du soumissionnaire | Appréciation de l’administration |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Microscope Marque : Reference : Microscope binoculaire à visée oblique (30°) incluant : -Eclairage par transmission et Lampe à LED - Éclairage LED de puissance supérieure ou égale à 3 W, avec une température de couleur comprise entre 6000 K et 6500 K, utilisable avec les objectifs 4x à 100x. -Statif avec porte-objectif rotatif -Platine micrométrique porte-objet à mouvements croisés -Condenseur de type Abbe réglable par crémaillère -Lot de trois objectifs plans achromatiques : x10 ; x40 ; x100 -Oculaires plan 10x grand champ 20 mm environ , -Optiques pour utilisation dans les tropiques, avec protection contre les champignons -Coffret de rangement pour le microscope et les accessoires -Housse de protection. -Capuchons de lentilles -Flacon d'huile à immersion de 50 ml Max -jeu de 10 papiers à nettoyer les optiques -Alimentation 220V et 50Hz, câble fournie avec prise Type C / E -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français - Garantie 1 an |  |  |
| 2 | Centrifugeuse de table en étoile plus pots pour tubes à hémolyses Marque : Reference : Vitesse élevée jusqu'à 6500 tr/min minimum / Paramètre FCR: 4000×g Panneau de commande avec des molettes faciles à tourner et grands écrans numériques pour indiquer le temps et la vitesse. Minuterie réglable jusqu'à 30 minutes en position « On » pour un fonctionnement continu. Les adaptateurs fournis permettent de traiter des tubes de 5 ml (12×75 mm) et de 7 ml (13×100 mm), ainsi que des tubes de 15 ml standard et coniques. Fournie avec un rotor de 6x15 ml, 6 adaptateur de 5 ml 12x75, adaptateur de 7 ml 13x100mm. 1 Kit de maintenance de 1 an Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 3 | Incubateur Marque : Reference : Incubateur de table pour l'incubation microbiologique des échantillons : -Contrôle par microprocesseur - Etuve réfrigérée par effet Peltier programmable avec 2 sondes de température PT100 et alarme visuelle et sonore pour température haute ou basse -Plage de température : de +4 °C à +75 °C environ. -Réglage numérique de la température avec une précision ± <0,5 ° C -Minuterie intégrée de 0 à 99 jours environ -Technologie de convection par gravité ou similaire -Intérieur en acier inoxydable avec porte intérieure en verredouble porte avec une porte vitrée intérieure -Une étagere perforée -Voyants d'état lumineux pour la mise sous tension, le chauffage et l'alarme -Alarme visuelle et sonore lorsque la température change de façon significative -Volume de la chambre d'au moins 30 litres 1 kit de maintenance 1 an 1 kit de maintenance 2 ans -Alimentation 220V et 50Hz, cable fournie avec prise Type C / E -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 4 | Réfrigérateur Marque : Reference : Deux systèmes frigorifiques indépendants avec deux moteurs et deux régulations électroniques. Froid ventilé pour le compartiment réfrigérateur et froid statique pour le compartiment congélateur, avec une stabilité de température certifiée ou vérifiée par un organisme d'étalonnage accrédité et raccordable aux étalons nationaux ou internationaux. Gamme laboratoire, température : +5 ± 3 °C (réfrigérateur) et −25 ± 5 °C (congélateur) Capacité : 250 L +100 L minimum Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 5 | Armoire de séchage de verrerie de 320 litres avec chariot integré Marque : Reference : Armoire de séchage de verrerie de 320 litres, pour sécher et entreposer de la verrerie. Elle est fonctionnelle, simple d'utilisation, facile d'entretien et économe. Température maximale : 60°C Dimensions intérieures (L x P x H) : 900 x 600 x 600 mm± 10% Dimensions extérieures (L x P x H) : 946 x 736 x 883 mm± 10% Plateaux en acier inoxydable Nombre de plateau : 2 livrés / 6 maximum dans l'étuve livré avec support chariot Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 6 | Distillateur 8L/h Marque : Reference : Capacité de distillation L/H : 8 litres/h Construction en verre ou en acier inoxydable ou en matériau équivalent résistant à la corrosion, avec un élément de chauffe longue durée Deux thermostats de sécurité indépendants Montage mural possible Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 7 | Balance de précision. Marque : Reference : 1200g/0.01g environ Simple d’utilisation / très faible encombrement / choix d’unités de mesure / Alimentation secteur ou batterie optionnelle externe rechargeable pour une utilisation Mobile Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 8 | pH mètre de paillasse Marque : Reference : Kit « tout-en-un » – Avec le kit de démarrage Idéal pour la mesure des valeurs de pH dans les liquides. Mesure de la température possible grâce à la sonde de température intégrée. Etui de protection elevée rendant l'appareil de mesure du pH et de la température robuste et étanche. Accessoires importants dans le kit : bouteilles de dosage pour l'étalonnage, étui de protection robuste ou dispositif équivalent. mallette ou coffret de transport rigide adapté. Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 9 | Spectrophotomètre UV/visible et Support de cuve thermostaté Marque : Reference : Spectrophotomètre UV/visible à balayage spectrale 3 positions au moins de cuve pour régler le zéro d'absorbance longueur d'onde : min 190 à 800 nm Livré avec un support de cuve thermostaté à 37 °C compatible avec le spectrophotomètre proposé. Un Support de cuve pour les mesures thermostatées à 37 °C , cet accessoire accepte une cuve standard de 10x10 mm et peut être interchangé sans aucun outil Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 10 | Agitateur Vortex Marque : Reference : Agitateur Vortex à vitesse variable Contrôle de la vitesse variable entre 200 et 2500 tr/min environ Mode intermittent ou continu. Corps stable de faible épaisseur Base robuste moulée Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 11 | Agitateur 4 micro plaques Marque : Reference : Agitateur de paillasse avec support pour microplaques conçu pour l'agitation de quatre plaques de micro titration, Minuterie avec alarme sonore. Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 12 | Bain-Marie numérique Marque : Reference : Capacité 14 L minium Plage de température: Ambiante +5 ºC à 99,9 º Cuve en plastique ou en acier inoxydable. Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 13 | Spots de travail à LED Marque : Reference : Spots de travail à LED avec col de cygne deux bras Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 14 | Compteur de cellules Marque : Reference : Compteur de cellules sanguines mécanique avec 8 touches avec fenêtre de totalisation et cloche de signalisation (lorsque le total de 100 cellules a été compté) Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 15 | Plaque chauffante Marque : Reference : Plaque de chauffage en vitrocéramique, Circuit de sécurité fixe de 550 °C environ (modèle chauffant), avec réglage précis de la température L x P x H : 150 x 260 x 105 mm± 10% Garantie : 1 an Conforme aux normes CE -Documentation utilisateur et technique en français |  |  |
| 16 | Autoclave Marque : Reference : Autoclave capable d'assurer une Stérilisation avec emballage, ou sans emballage, dispositif solide, poreux et creux. Basé sur un microprocesseur de grande marque pour l’optimisation du fonctionnement de la machine et gestion de pression, température et haute pression pour une stérilisation parfaite. La conception de la chambre doit être conforme aux normes européennes Tension 220 / 230V (puissance = 2 KW environ) Capacité min 20 L Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français garantie 1 an |  |  |
| 17 | Autoclave de laboratoire Marque : Reference : Autoclave horizontal à vapeur stérilisateur de pression 16 litres environ pour stérilisation des instruments, appareil, flacons et déchets -Soupape de sécurité de pression -Commutateur de protection de température -Commutateur de protection contre le manque d'eau -Alarme de temps et complète -Commutateur de contrôle de pression -Température de stérilisation : 126 °C environ Interface utilisateur simple et facile pour les manipulations de routine. Chambre en acier inoxydable avec générateur de vapeur, autonettoyant, assurent une stérilisation efficace. Affichage garantissant l'obtention et la visualisation des données de travail . Système de porte fermeture pour la sécurité pendant le fonctionnement Systéme de controle mécanique Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français -Garantie 1 an |  |  |
| 18 | HOTTE DE PROTECTION sur chariot Marque : Reference : A Flux laminaire vertical d'air propre pour assurer la protection des échantillon,Plan de travail en inox arrondi en facade pour un meilleur confort des avants bras,dimensiens 730 x 950 x 617 mm environ ;Conformité à la norme ISO 14644-1 Classe 3 un chariot support Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français garantie 1 an |  |  |
| 19 | Etuve thermostatées 30L Marque : Reference : Etuve réfrigérée par effet Peltier programmable avec 2 sondes de température PT100 et alarme visuelle et sonore pour température haute ou basse -Marquage CE obligatoire -Documentation utilisateur et technique en français garantie 1 an |  |  |
| 20 | Agitateur Marque : Reference : Agitateur type Kline Minuterie réglable permettant l'arrêt automatique, Vitesse 100 TR/min environ |  |  |
| 21 | TDS de mesure ppm Marque : Reference : - ON/OFF qui permet de l'allumer et de l'éteindre - HOLD pour garder une valeur affichée sur l'écran -La précision du testeur est de + ou - 3%environ - mesurer des valeurs jusqu'à 1000 PPM. |  |  |

BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF

lot 3:  Equipement de laboratoire

| Item N° | Désignation | Unité | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantité | Prix unitaire | Prix total HT/HDD/HTVA | Droits de Douanes sur (3) | Prix total | TVA | Montant TTC |
|  |  |  |  | HT/HDD/HTVA | (3) = (1) x (2) |  | Hors TVA | Appliquée | (7) = (5)+(6) |
|  |  |  |  | En Chiffres |  |  | (5) =(3)+(4) | sur (5) |  |
| 1 | Microscope | U | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Centrifugeuse de table en étoile plus pots pour tubes à hémolyses | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Incubateur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Réfrigérateur | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Armoire de séchage de verrerie de 320 litres avec chariot integré | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Distillateur 8L/h | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Balance de précision. | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | pH mètre de paillasse | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Spectrophotomètre UV/visible et Support de cuve thermostaté | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Agitateur Vortex | U | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Agitateur 4 micro plaques | U | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bain-Marie numérique | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Spots de travail à LED | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Compteur de cellules | U | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Plaque chauffante | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Autoclave | U | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Autoclave de laboratoire | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | HOTTE DE PROTECTION sur chariot | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Etuve thermostatées 30L | U | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Agitateur | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TDS de mesure ppm | U | 2 |  |  |  |  |  |  |
| MONTANT TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Important : Vu que les prestations objet du présent appel d’offres sont destinées uniquement à la formation professionnelle, il y a lieu de proposer des prix préférentiels à ce sujet.

Fait  à …………………… le …………………………